手术床用户需求

一、基本要求

1、名称：手术床

2、数量：1张

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：主要用于产科手术。

5、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、自身规格：总长度1800 mm～2000 mm，宽度≥500 mm，床面离地高度600 mm ～950mm，纵向倾斜(头倾/脚倾)≥25°，侧向倾斜(左/右)≥15°。

2、动力系统：电动液压驱动，具有电动调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾功能，有储备电池，能确保手术床在无电源状态下工作。

3、操作方式：电动控制方式。

4、材质：床面框架和床柱外壳能保用≥10年不生锈。基座外壳不掉漆、抗撞击、耐腐蚀、耐消毒、不生锈。

5、结构：

(1) 床板：由背板、坐板及可分开式的脚板等部分组成。腿板能拆卸、可下折、可分叉，床板可透过X线。

(2) 床垫：密封性好、质地柔软，整体成形。厚度80±10mm，自然塑型，具有记忆恢复功能，减少局部压强，有效防止褥疮。无缝隙、防水、易清洗、防静电、可拆卸。

6、最大承载重量≥135kg。

7、至少配手板2个、麻醉架、水平转动收缩杆1个。

▲8、投标人需详细描述所投产品其他技术指标及配置清单以全面展示产品性能特点。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整床全保≥3年(电机≥5年)，自用户签字验收合格之日起计。终生维护，除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修，若由于故障停用，保修期将按停用时间相应顺延，顺延方式为：每停用1天，延长7天。停机时间须经双方书面确认。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

3、售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，生产厂家需在省内有办事处及厂家维修站，并配有专业维修及培训工程师。使用期内，至少每半年回访做1次免费保养，并出具报告交采购人设备科留存。

▲4、列出设备使用易损配件的最优惠供应单价清单，作为评标参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不允许超过半年。

5、保质期内，发生不能修复的故障由供货方负责免费更换，为保证设备正常运行，生产厂家应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必需的备件，并保证5年以上的供应期。