数字化高档彩色多普勒超声诊断系统用户需求

一、基本要求

1、 设备名称：数字化高档全身彩色多普勒超声诊断仪

2、 数量：2套

3、 用途：适用于辅助生殖技术中监测排卵、取卵、移植，经阴道B超阴道下囊肿穿刺，经阴道B超阴道下抽腹水，妊娠后早期B超，妇科盆腔B超。

二、主要规格及系统概述(达到或优于)

1、彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

1.1监视器：≥17英寸高分辨率彩色液晶监视器，可倾斜、可旋转。高分辨率逐行扫描，≥1024线。

1.2 主机屏幕尺寸：≥10英寸。

1.3 二维灰阶成像部件：高分辨率灰阶成像技术；数字化连续跟踪聚焦。

1.4 支持病人脱机后二维图像再生成M型图像。

1.5 全自动实时频谱多谱勒显示及多参数分析系统。

1.6 高分辨率和高灵敏度的彩色多谱勒成像系统。

1.7 空间复合成像：具有多个方向发射超声束，有效减少斑点噪音，增强侧方图像质量。

1.8 造影谐波成像的定量分析单元：具有超声造影谐波技术；具有数字减影成像；具有微血管成像技术，可动态显示微细血管内重叠的造影剂信息；监视器上带有显示造影计时器；具有时间强度曲线。

1.9二次组织谐波成像单元：最新一代纯净组织谐波成像单元。

▲1.10 二维和彩色多谱勒动态双幅显示时可同时显示穿刺引导线和感兴趣区距体表距离。

1.11 图像局部放大功能(实时和冻结放大)：实时放大≥6倍，冻结后放大≥16倍。

1.12空间复合血流成像技术：空间分辨率≤0.2mm。

1.13 自适应图像处理技术：在获取到高帧频的同时清晰显示组织间的差异，减少斑点噪音。

1.14 不需冻结，实时双幅显示动态图像和慢放图像，可动态观察快速运动器官或组织。

1.15 具有智能流程编辑功能：自动化扫查程序，自动启动成像模式、注解显示、自动测量并把测量结果导入报告等。

2、测量和分析 (B型、M型、频谱多谱勒、彩色多谱勒)：

2.1一般测量：

B型：距离、面积与周长(包括椭圆法和描迹法)、体积、角度、髋关节角度、直方图。

M型：距离、速度、时间间期、心率。

2.2频谱多谱勒：速度、加速度、平均流速、时间间期、阻力指数、搏动指数、压力梯度、压力减半时间、心率、狭窄率、比值。

2.3彩色多谱勒：血流速度分布图测平均速度和血流量；PISA测量。

2.4血管血流测量分析报告功能：收缩期峰值流速、舒张末期流速、平均流速、速度时间积分、横截面积、收缩期与舒张期比值、阻力指数、搏动指数、狭窄率(面积和直径法)。

3、图像存储与(电影)回放重现单元

4、输入/输出信号

4.1 输入：具有VCR、外部视频。

4.2 输出：具有复合视频、S-视频。

5、图像管理与记录装置：

5.1 超声图像存档与病案管理：原始数据处理平台。

5.2 磁盘：CD－RW/DVD -RW刻录机，USB接口。

5.3 与DICOM兼容。

三、系统技术参数及要求

1、探头规格及要求

- 探头个数：2个(2套共4个)：腹部凸阵探头1个；腔内(阴道)探头1个。

- 探头：腹部凸阵探头；经阴道凸阵探头，弯柄优先考虑。

- 探头有效阵元数≥256阵元。

- B、D、M兼用：B/PWD，B/M。

- 探头接口：≥3个，电子探头接口，全部激活。

- 腔内穿刺架：1个(2套共2个)。

- 安全性能：符合进口商品安全质量要求。

2、灰阶显像主要参数：

  - 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥60帧/秒。

  - 扫描线：最大每帧线密度≥230超声线。

  - 发射声束聚焦：发射16段。

  - 接收方式：前端发射通道为≥1024，多波束信号并行处理。

  - 超声信号动态范围：≥190dB。

  - 数字式声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹，模数转换器为≥12bit。

  - 谐波成像基波频率个数≥4个频率可选，谐波成像与基波成像帧频相同。

  - ≥15种预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节、组合调节。

  - 具有彩色液晶触摸屏操作系统：颜色、亮度和按键可自定义。

  - 增益调节：B/M可独立调节、STC可8段调节、B/M/多普勒/彩色增益实时或冻结后可再调节。

3、频谱多谱勒

- 方式：脉冲波多谱勒PWD：包括高频脉冲(HPRF)。

- 多谱勒基准频率：凸阵：PWD；2.5~5.0MHz。

- 最大测量速度：PWD≥2.0MHz： 正向或反向血流速度≥6m/s。

- 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

- 多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式。

- 显示方式：B/D、M/D、D、B/B、B／D／FLOW、4幅显示。

- 电影回放：≥60秒。

- 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调。

- 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节。

- 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择，PW、CW分别可调。

- 显示控制：反转显示(左/右,上/下)、零移位、B—刷新(手控、时间、同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

4、彩色多谱勒

- 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； 二维图像/频谱多谱勒/彩色血流成像三同步显示。

- 扇形扫描角度：5°~88°选择。

- 彩色显示帧频：彩色显示帧频≥13帧/秒。

- 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-15°~+15°。

- 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比。

- 彩色增强功能：彩色多谱勒能量图：有5种颜色显示选择；彩色多谱勒方向能量图；彩色捕捉功能；组织多谱勒成像；组织多普勒定量分析技术：脉冲多普勒对单点组织运动速度的测量；B型/M型上测量不同位置心肌的厚度和运动速度。

- 彩色运动伪像抑制技术。

5、超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率可调。

四、质保期、配件、接口、技术支持、培训

*1、质保期及回访：整机质保期≥5年，自用户最终验收签字之日起计算，提供生产厂家的售后服务承诺。厂家终身维护，维护期只收取零配件费。试用期1个月，若出现无法修复的故障则无条件换货或退货。开机率≥97%，若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长7天。停机时间须经双方书面确认。质保期内，厂家工程师至少每季度按厂家维护标准回访保养一次；质保期满后，厂家工程师至少每年按厂家标准保养一次，维保记录留存采购人设备科。

2、配件、备件

2.1 另每套彩超机配置知名品牌彩色专业打印机1台。

2.2为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2.3 如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。

3、接口支持：厂家或供应商负责将该台设备接入医院PACS系统所需的技术支持、服务支持及DICOM接口。

4、培训及资料：中标人应提供免费现场技术培训，保证采购人至少5名使用人员正确操作设备的各种功能，培训有记录并留存设备科。向采购人提供一套中文版操作手册和维修手册，书面提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、列出设备主要或易损组件、探头的最优惠供应单价，提供质保期满后整机年保方案(≤4.5%)及最优惠的报价作为评标参考。