省妇幼采购医学装备用户需求(YNQT201609)

一、基本要求

1、名称及数量：如公告表格所示

2、货期：接采购人通知后一个月内

二、各包组基本技术要求

包1 高频电刀2套

1、至少具备3种工作状态选择：切割、混切、凝结；

2、保证有效果好的宫颈凝血止血功能；

3、专用于宫颈锥切术，不需要电外科使用功能；

4、具备报警功能，可提示任何操作错误并发出清脆的警报声；

5、具备自动吸烟功能，最大流量＞120L/min，标配可过滤≤0.02μm有害微生物功能的吸烟管和烟管窥阴器。

6、若有必须配套使用的一次性耗材，请一并列明。

包2  超低温冰箱1台

1、箱内温度≤-40℃；

2、有效容积≥490L；

3、每个箱门可独立外挂上锁。

包3  心胸外手术器械1批

| 序号 | 器械名称 | 规格描述(供参考) | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵开器 | 活动挡板10cm*10cm | 1件 |
| 2 | 牵开器 | 活动挡板10cm*15cm | 2件 |
| 3 | 牵开器 | 活动挡板20cm*20cm | 1件 |
| 4 | 牵开器 | 活动挡板15cm*20cm | 1件 |
| 5 | 外科手术拉钩 | 钩宽5、6、7mm | 各6件 |

包4 全自动电子血压计2台

- 适用于测量成人血压及脉搏数，主要由本体、搁手板、臂筒(袖带)和电源线组成；

- 显示方法：数字式显示方式；

- 测量范围：压力0～299mmHg(039.9KPa)；

- 脉搏数：40次/分～180次/分；

- 压力测量误差：≤±3mmHg(±0.4KPa )；

- 脉搏数精度≤±2%。

三、其他商务要求

1、质保期及响应时间：整机全保(所有配件，一次性耗材除外)≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、维保服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。