省妇幼采购医学装备用户需求(YNQT201610)

一、基本要求

1、名称及数量：如公告表格所示

2、货期：接采购人通知后一个月内

二、各包组基本技术要求

包1 神经肌肉治疗仪

采用电刺激与生物反馈结合治疗盆底肌功能，可用于治疗产后盆底功能障碍性疾病，如盆腔脏器脱垂、尿失禁、阴道松弛等。配套耗材请同时报最优惠单价。

包2  产床

- 手术台升降、背板角度、纵转与刹车皆以电动操控；

- 床垫与床板的分离无需借助工具，所有驱动可由防水、防污的脚踏开关完成；

- 床身底座、升降柱、主要传动结构至少以304#不锈钢被覆，床架材质至少为304#不锈钢，耐腐蚀、稳固；

- 床板防水、抗污、耐酸碱、X光透视均匀无污点；

- 具备可收藏、可升降的辅助板；污物盆可有效盛装，不会造成羊水飞溅，亦可防止婴儿滑脱；

- 电动刹车系统可自动调节高度；有手动释放装置可解除停电时刹车。

- 底座无凸出物利于操作者放置腿脚，有内凹设计以利于医务人员接近产妇更佳；

- 床身宽度≥60cm，长度≥130cm，臀部可单独调节；有头高脚低功能，产床离地高度合理，方便产妇上下产台而不必借用脚垫或台阶；亦有头低脚高功能以利于急救。

- 床尾挡板为改良短板，或伸缩后可固定。

- 腿架固定器锁住腿架支柱后可承受≥10KgM的扭力，避免腿架受力后旋转。

- 床体承载重量≥250Kg，标配头架，增配一套床体皮套。

包3  除颤仪

- 主要用于成人重症监护室终止患者的心动过速和心室颤动症状，可为患者行AED治疗、手动异步除颤治疗、同步化心脏复律治疗、无创体外起搏治疗。

- 液晶显示屏，分辨率≥1024×768像素；可显示ECG波形和文本提示，有声音报警和QRS呼叫器。

- 最高除颤能量≥200焦耳；兼容心内/心外除颤。

- 波形是低能量智能双向波除颤，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；

- 电池：有指示器，≤3秒之内充到≥200焦耳，可进行≥100分钟ECG监护或≥50次全能量放电。储存能量在10秒的时间常数内完全释放。

- 内置热阵列打印机，可连续实时条图、事件打印、自动打印、延迟打印，速率≥25mm/秒。

- 具有心电三导/五导监护及除颤功能，有手动和自动除颤(AED模式)、同步和非同步除颤模式，并可随时切换。

- 有分≥10级指示电极板接触质量的指示器；

- 附件：除颤手柄(包括成人、儿童或新生儿)及导联线；可选多功能电极衬垫。

三、其他商务要求

1、质保期及响应时间：整机全保(所有配件，一次性耗材除外)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、维保服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。