省妇幼医学装备采购项目用户需求(YNQT201611)

一、基本要求

1、名称及数量：如公告表格所示

2、货期：接采购人通知后一个月内

3、其他：知名品牌，若为进口品牌，需整套产品原装进口，供货时可提供报关单和(或)商检证明。

二、各包组基本技术要求

包1 线阵探头

- 可用于妇科、腹部成像，体表线阵探头；

- 探测深度≥160mm，盲区≤5mm；

- 侧向(横向)分辨力：≤2mm(深度≤80mm时)，≤4mm(80mm＜深度≤130mm时)；

- 轴向(纵向)分辨力：≤1mm(深度≤80mm时)，≤3mm(80mm＜深度≤130mm时)；

- 几何位置精度：横向≤15%，纵向≤10%。

包2 新生婴儿床

适用于新生婴儿使用的床，睡盆为环保材料制成，无毒无害，耐摔，睡盆纵向倾斜角度可调，可调范围至少≥10°；万向脚轮、静音，不易卷头发等异物造成卡顿；标配床头卡。

包3 包埋机

- 可预设7天的自动开机、关机时间；

- 蜡缸采用双重过热保护，安全；

- 熔蜡工作缸容量≥5升；

- 一体化台面，至少具有手动和脚踏控制开关两种操作方式；

- 具有包埋上位照明系统，保证有足够的亮度可确定小块组织包埋位置；

- 具有独立的温控系统，包括蜡缸、蜡嘴、工作台、左右保温缸；

- 独立的冷冻台，可和包埋机或者切片机任意组合，方便日后维修及保养。

三、其他商务要求

1、质保期及响应时间：整机(整床)全保(所有配件，一次性耗材除外)≥3年(包1至少2年)，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内电话响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后3天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、维保服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

4、明细报价单中需列明常见损耗件的优惠更换价。