包1：全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统

一、基本要求

1、名称：全数字彩超宫腔监测诊疗系统

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、主机

- ▲便携式主机具有彩色多普勒功能，内置工作站。

- ≥15寸高清医用液晶显示器，翻盖式键盘覆盖。

- 一般测量项目：PW：S/D比值、加速度、搏动及阻力指数。

- 具有中文导航功能，可中英文切换、可通过USB接口外接通用鼠标直接操作。

- 成像模式：B、B/B、4B、B/M、M、B/M、B/C分屏，B/D，CFM、PWD。

- 探头工作频率：2MHz～12MHz。

- IUD软件包、大容量存储、回放功能，图文处理，软件免费升级。

- 支持通用PC激光打印机，打印图文信息。

- 可选配6.5MHz宽频凸阵经阴道探头、7.5MHz宽频线阵探头。

2、探头参数

  - 探测深度≥90mm。

  - 分辨率：纵(轴)向≤0.5mm(深度≤40mm)；横(侧)向≤1mm(深度≤40mm)。

  - 盲区≤3mm。

  - ▲探头手柄厚度≤4mm，术中放在通用窥器下页外侧使用，避免手术中血污对探头及隔离套的污染，非软柄及磁吸探头。

  - 手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检，确保手术效果。

  - 手术探头与通用窥器术中结合时能左右灵活分开，无需卡、扣、磁吸，调整扫描角度满足临床动态需要。

    - 手术过程中宫颈钳、扩宫棒、吸引杆在通用窥器完整的上下页之间工作，不会直接触碰到手术探头及隔离套，避免损坏。

三、配置清单(单套，包括但不限于)

| 序号 | 内容 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携主机 | 1台 |
| 2 | 6.5MHz弯形手术探头 | 1支 |
| 3 | 3.5MHz 凸阵探头 | 1支 |
| 4 | ≥15”显示器 | 1台 |
| 5 | 键盘 | 1副 |
| 6 | 术中使用动画文件 | 1套 |
| 7 | 实际手术视频学习文件(前位、后位、平位、双胞胎、子宫肌瘤、钳刮术等) | 1套 |
| 8 | 操作手册、合格证、保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常使用之需要。

包2  吞咽神经肌肉电刺激仪

一、基本要求

1、名称：吞咽神经肌肉电刺激仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：用于神经性吞咽障碍、构音障碍的评估和训练。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、Windows操作系统，可同时治疗≥2位患者。

2、双通道表面肌电测量，可评估患者神经及肌肉损伤及麻痹程度。

  - 具备表面肌电评估功能；

  - 肌电生物反馈功能，提供客观量化评估指标；

  - 吞咽及言语训练，神经肌肉电刺激功能。

3、至少含诊断、评估、吞咽治疗、语言训练4种软件功能程序。

4、多媒体语音提示，包括训练过程及治疗结束。

5、多种刺激模式，自动保护功能。

6、硬件：包括主机系统（内置）、液晶显示器、控制器、刺激器、电源适配器、导线、多媒体音箱、医用隔离电源。

四、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整机全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

▲3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，供货方须在本地有办事处及厂家维修站，并配有维修及培训工程师。质保期内，至少每季度免费回访做常规保养1次，保修期外，终生免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。

4、备件供应要求：须提供零配件、损耗件的最优惠报价清单作为评标参考。在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。