紫外线空气消毒机采购需求书

技术参数：

1.应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2.安装方式：壁挂式。

3.占地尺寸（L×W×H）：长度≤1100（mm），宽：≤380（mm），厚度≤180（mm）。

4.重量：≤20 Kg。

5.消毒方法：紫外线循环风。

6.最大适用体积≥100 m3

7.额定循环风量≥1000 m3/h

8.负离子浓度：≥6×106个/cm3

▲9.机内紫外线辐射照度：≥18000 uw/cm2（提供第三方检测机构检测报告）

10.紫外线杀菌灯寿命：≥8000小时

11.消毒效果：气雾室细菌的杀灭率≥99.99%，对体积为100m³室内空气中的自然菌消亡率均＞90%（提供第三方检测机构检测报告，原件备查）。

▲12.设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.9%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.9%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.9%（提供第三方检测机构检测报告，原件备查）。

▲13.设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%（提供第三方检测机构检测报告）。

- 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

- 可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物；

16.设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；

▲17.设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%

▲18.外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。

19.光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

20.高、中、低三档可调风速。

21.工作模式：手动、定时模式供用户选择。

▲22.采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。可用定时消毒时间段数量≥6组，显示屏实时显示设备要进行的时间段及消毒时间(提供显示屏照片等证明文件)，方便消毒管理登记。

23.负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

24.高档中文液晶显示屏，远红外线遥控。

25.一键锁定功能，防止误操作。

26.报警功能：自动累时维护报警，消毒模块故障报警。

27.可后期选配升级具有智慧物联网云服务的功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。物联网服务云平台，具有自主知识产权（提供软件著作权登记证复印件）；

▲28.为了保证设备及软件运行程序稳定，生产企业需要具有国家云计算服务能力认证（二级及以上）证书，且在有效期内（提供相关证书）。

▲29.所投型号产品需要在全国消毒产品网上备案信息服务平台上有明确备案信息，确保信息可查。（需要提供查询截图）

30.产品证件：卫生安全评价报告（投标时提供证明文件）。

31.输入功率≤150W

32.电源：AC 220V50Hz

商务要求：

1、货期≤15天；

2、整机质保≥3年。