广东省妇幼保健院西门子CT

维保服务项目调研资料

项目编号：YNDY        202229

供 应 商：

授权代表：

联系手机：

202  年   月   日制作

供应商须知

1、本格式所列之文件均为必要文件，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

2、供应商须填写、复印证件（清晰的），按顺序装订(拒收散装文件，无需胶装)并递交以下规定之表格及有关资料(一式五份)，双面制作，凡横向证件均应头朝左。

3、需对所附的表格中所提出的问题或要求作出正面答复。

4、资格资料中的签名盖章须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证，若所提交资料信息虚假，则供应商将被列入我院供应商诚信黑名单。

5、供应商所提交的资料由采购方根据采购文件之标准、规定进行审查，以评估供应商的合格性及能力。

6、供应商自行承担因递交资料不清晰、不齐全带来的不利于评审的不良后果。

目   录

1、项目总报价

2、法人授权书

3、营业执照

4、公司资质证明材料

5、近3年同类项目业绩（提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）证明材料)）

6、需求响应一览表（供应商应对照需求，对每一项回应是否能响应）。

7、服务方案

8、应急预案

9、备件来源证明材料

10、能够为本项目配备的人员资质证明材料

11、供应商认为需要提供的其他材料

附件：部分材料参考格式

# 附件1		报价一览表

公司名称：

调研编号：YNDY

设备名称：

| 序号 | 内容 | 维保单价 （人民币：元/年） | 维保年限 | 总价 （人民币小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 |  |  |  |
| 合计总价 （人民币大写） |  |  |  |  |
| 2 | 报价有效期 | 自报价之日起120个公历日 |  |  |

注：【1】报价已包含全部税费在内的项目实施过程中的所有费用。

【2】报价需包含设备完整配置。

供应商代表签字：                                      .

（公章）

职务：                                      .

日期：                                      .

# 附件2  法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （供应商名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就调研编号为YNDY              的项目递交调研资料，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，有效期至本项目结束。特此声明。

单位名称：

地址：

法定代表人签字盖章：

职务：

供应商代表（被授权人）签字盖章：

职务：

# 附件3  需求响应一览表

说明：供应商必须对下表内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。下表要求为通用版本，可能与具体包组的要求不同，请以所投包组的要求为准。

| 序号 | 商务条款 (对应用户需求书的要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省内设有维修站，有≥2名经原厂培训合格的CT工程师能提供相关技术支持(提供原厂培训证书复印件)。 |  |  |
| 2 | ▲国内具备同品牌、≥2台CT设备维保经验(提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）证明材料)。 |  |  |
| 3 | 开机率：按一年365日计算，合同期内保证≥97%(停机时间＜3%)的开机率。（按全年365天计算），即每年停机不超过11天(一年365天)；每超过一天，顺延十天。达不到开机率的，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿损失。 |  |  |
| 4 | 服务响应： 4.1提供免费热线电话，24小时×365天有工程师接听，为用户提供快速诊断和技术支持服务。 4.2享受优先派工，维修响应时间为1小时内电话响应，若电话或网络技术支持无法解决故障，维保商需在4小时内到达现场进行维修。维修人员到达现场超过4个小时，每迟到一次，扣除保修款2000元。 |  |  |
| 5 | ▲备件：确保提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件(供应商需承诺供货时可提供球管报关单和商检证明)。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同(提供相关服务承诺函并加盖公章)。 |  |  |
| 6 | 预防性保养：合同期内由专业工程师提供≥6次定期的专业保养，保证设备处于最佳运行状态。与采购人约定定期保养时间，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，免费更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。定期维保工作结束之日起5个工作日内向采购人设备科提交维保总结和设备运行报告，作为分期付款依据之一。 |  |  |
| 7 | 系统状态检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。 (1)作系统“Check Up”和图像质量的“Daily”检查； (2)X-射线管曝光秒数(系统秒数和球管秒数，以软件计数为准)； (3)设备三相电源和机房温度、湿度的检查。 |  |  |
| 8 | 机械安全检查 (1) 检查机房门开关功能、射线切断功能、床安全开关、病人头架附件是否正常； (2) 设备关机状态下，检查机房紧急停机按钮功能是否正常； (3) 设备开机状态下，检查Stop Button 功能是否正常； (4) 检查机架、控制盒和机房的射线指示灯功能； (5) 检查X-线管冷却油管是否被折弯或有无漏油； (6) 检查电源分配柜保护功能，有否漏电或过流； (7) 检查质检模体是否正常； (8) 润滑垂直升降电机丝杠、床剪刀型升降机构底部和顶部水平导轨、床板导轨、床板托板导轨、机架主轴承等配件； (9) 检查床板水平牵引阻力、床托板水平牵引阻力； (10) 清除滑环的碳粉及Gantry内灰尘、ICS和IES以及柜内外灰尘； (11) 清洁、检查电源和信号碳刷，清洁、检查、更换碳刷支架； (12) 更换机架空气滤网、PDC空气滤网、IRS的空气过滤器； (13) 清洁/检查探测器窗口、DC-LINK风扇、INV风扇、MVT风扇、XGS控制器风扇、ICS/IES和IRS风扇； (14) 检查电源柜的涌浪保护器状态； |  |  |
| 9 | 系统接地保护电阻测试 检查Gantry、检查床、电源柜、ICS/IES和IRS等的保护接地电阻是否≤100mΩ。 |  |  |
| 10 | 软件维护 (1) 运行新的光盘Backup，并标注； (2) 检查硬盘分区的剩余空间，清除垃圾文件； (3) 连接SRS，确认SRS通畅。 选用“Constancy”作图像质量检查。 |  |  |
| 11 | 记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。 |  |  |
| 12 | 服务商需提供预防性保养中需更换的损耗品（费用已包含在项目总报价中）。 |  |  |
| 13 | 每次维修、保养均有详细的工作过程记录，使用科室负责人和设备科工程师签字，并现场交由采购人设备科留存。 |  |  |
| 14 | 合同生效日起两天内更换一个全新球管、一个高压逆变器、一个球管冷却器、三块系统硬盘。 |  |  |
| 15 | 合同期内的工程师服务费、差旅费、配件更换（包含所有配件）等因维修服务所产生的费用全部包含在供应商的报价中。 |  |  |